## Pressure sensor
parameter
measurment range | 100 | psi
mechanical signal value | 100 | psi
sensitivity | 2.25 | mV/psi
errors | unit
sensitivity uncertainity | % | 0.2% | => | 0.45 | mV
Non-linearity, independent | % FSO | 0.15% | => | 0.3375 | mV
Non-repeatability | % FSO | 0.1% | => | 0.225 | mV
Pressure hysteresis | % FSO | 0.1% | => | 0.225 | mV
Zero measurand output | mV | 5 | => | 5 | mV
Zero shift after 3X range | % 3x FSO | 2% | => | 13.5 | mV
Thermal zero shift | % FSO | 3% | => | 6.75 | mV
Thermal sensitivity shift | % | 3% | => | 6.75 | mV
Non-linearity at 3X range | % 3x FSO | 1% | => | 6.75 | mV
Zero shift with mounting torque | % FSO | 0.5% | => | 1.125 | mV
Acceleration sensitivity | psi/g | 0.00015 | => | 0.010125 | mV
Vibration level | g | 30
|  | Root-Square-Sum |  | 18.5909
|  | voltage signal | 225 | mV ± | 18.5909 | mV
[5 empty] | 8.263% | %
|  | pressure | 100 | psi ± | 8.2626 | psi
uncertainity of conditioner gain | 0.5%
Total measurment chain error |  |  |  | 8.763%
Note on B20: Author: depends on the environment in which pressure sensor is mounted

## Accelerometer
A